河南省儿童医院郑州儿童医院

医疗设备采购项目

采购文件

项目编号：EYSBZB2025

## 设备名称：

采 购 人：河南省儿童医院郑州儿童医院

目   录

第一章 采购公告	- 3 -

第二章 供应商须知	- 5 -

供应商须知前附表	- 6 -

1. 总则	- 8 -

2. 采购文件	- 9 -

3. 采购响应文件	- 9 -

4. 采购响应文件的提交	- 10 -

5. 采购时间及地点	- 11 -

6. 采购评审	- 11 -

7. 合同授予	- 12 -

8. 重新采购	- 12 -

9. 纪律和监督	- 12 -

10. 需要补充的其他内容	- 13 -

第三章 评审办法	- 14 -

第四章 合同条款及格式	- 19 -

第五章 技术要求	- 25 -

第六章 采购响应文件格式	- 26 -

一、响应函及报价一览表	- 29 -

二、法定代表人身份证明	- 32 -

二、授权委托书	- 33 -

三、响应产品技术性能及配置偏离表承诺书	- 34 -

四、响应产品技术性能及配置偏离表	- 35 -

五、商务偏离表	- 38 -

六、资格审查资料	- 40 -

七、其他材料	- 41 -

# 第一章  采购公告

- 河南省儿童医院郑州儿童医院2025年11批医疗设备采购公告

一、采购条件

本采购项目河南省儿童医院郑州儿童医院医疗设备采购项目，资金为医院自筹。现已具备采购条件，特邀请符合条件的医疗设备生产企业或经营企业参加。

- 项目概况

1、采购编号：EYSBCG202511

2、项目名称：河南省儿童医院郑州儿童医院医疗设备采购

3、采购人：河南省儿童医院郑州儿童医院

4、质保期：货物类3年起、维修服务类1年起

| 标段号 | 设备名称 | 科室 | 数量 | 项目预算（总价万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20251101 | 内镜清洗工作站 | 内科二病区（南院区） | 1 | 28 |

三、供应商资格要求

1、参加各标段竞标的供应商必须满足供应商资格要求中的所有条款，并按照相关规定递交资格证明文件。

2、供应商必须是中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，近3年不得有招投标违规不良记录。

3、投标产品必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准。

4、属于医疗器械的生产厂家须具有医疗器械生产许可证；代理商（经销商）需具有医疗器械经营许可证。

5、本次采购项目不接受联合体。

四、报名须知

1、报名地点：河南省儿童医院郑州儿童医院门诊负一层招采中心，需携带企业资质及法人授权。

2、报名时间：2025年8月15日星期五至2025年8月21日星期四，上午8：00-12：00，下午14：00-17：00

五、开标及评标

1、开标时间、地点：电话另行通知

2、评标办法：采用综合评标办法

3、本次采购项目只有一次报价（以供应商投标文件内报价为准）

六、本次开标联系事宜

联系人：河南省儿童医院郑州儿童医院招采中心

联系电话：0371-85515732

# 第二章  供应商须知

# 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人：河南省儿童医院郑州儿童医院 地 址：郑州市郑东新区龙湖外环东路33号（农业东路与平安大道交汇处） 电 话：0371-85515732 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 河南省儿童医院郑州儿童医院医疗设备采购项目 |
| 1.1.4 | 采购范围 | 设备的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 交货期 | 收到成交通知书后接采购人通知之日起15日历天内运达装机现场 |
| 1.3.2 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 1.3.3 | 质保期 | 3年 |
| 1.4.1 | 供应商资质条件、能力和信誉 | - 供应商具有独立法人资格，具有有效的营业执照； - （2）供应商须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；响应货物必须符合《医疗器械监督管理条例》相关规定，取得医疗器械注册证或相关证件； （3）供应商具有健全的财务会计制度，提供2023年度经审计的财务会计报表或其基本户银行出具的资信证明； （4）供应商若为代理商需提供所投产品制造商或国内一级代理商唯一授权书，同一品牌货物只接受一家供应商参加采购； （5）在评审阶段，采购人或者评审小组将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商是否为失信被执行人，对属于失信被执行人的响应文件将被拒绝。信用信息查询记录和证据将同竞争性采购文件等资料一同归档保存。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，供应商自行踏勘。 |
| 1.10.1 | 供应商提出问题的截止时间 | 报名截止之日7日前 |
| 2.1 | 构成采购文件的其他材料 | 采购文件的补充文件（如有）、澄清通知等 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清采购文件的截止时间 | 提交采购响应文件的截止之日5日前 |
| 2.2.2 | 提交响应文件截止时间 | 与报名截止日期同日 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 供应商的报价不得超过标段预算，否则无效。 |
| 3.3 | 采购有效期 | 90日历天（提交采购响应文件截止之日起） |
| 3.4.2 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2023年1月1日以来 |
| 3.5.3 | 签字和（或）盖章要求 | 按采购响应文件格式要求执行 |
| 3.5.4 | 采购响应文件份数 | 正本1份，副本4份，其中至少封面、响应函及报价一览表要求的签字或盖章应当齐全），供应商必须保证响应文件的完整性、有效性，否则，由此引起的所有后果由各供应商自行承担。） |
| 3.5.5 | 装订要求 | 采购响应文件的正本与副本应分别装订成册，采用左侧粘贴方式固定装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 采购人名称： （项目名称） 采购响应文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 供应商名称：（盖章） 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章） |
| 4.2.2 | 提交采购响应文件地点 | 河南省儿童医院郑州儿童医院招采中心（郑州市平安大道与农业南路交叉口东区医院门诊负一层招采中心） |
| 4.2.3 | 是否退还采购响应文件 | 否 |
| 5.1 | 采购时间和地点 | 时间：同提交响应文件截止时间 地点：同提交采购响应文件地点 |
| 6.1.1 | 评审小组的组建 | 评审小组构成：共5人组成；申报科室、工会、财务、审计等组成 |
| 7.1 | 是否授权评审小组确定成交供应商 | 是 |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |

## 1. 总则

- 1.1 项目概况

1.1.1 根据有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性采购采购。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.4采购范围：见供应商须知前附表。

- 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.3 资金落实情况：见供应商须知前附表。

- 1.3 采购交货期、交货地点和质保期

- 1.3.1 交货期：见供应商须知前附表。

- 1.3.2 交货地点：见供应商须知前附表。

- 1.3.3 质保期：见供应商须知前附表。

- 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉：见供应商须知前附表；

1.4.2 本项目不接受联合体；

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）财产被接管或冻结的；

（4）在最近三年内有严重违约的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目（标包）采购。

- 1.5 费用承担

供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与采购活动的各方应对采购文件和采购响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7 语言文字

除专用术语外，与采购有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制采购响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

- 1.10 采购澄清

1.10.1 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人澄清。

1.10.2 采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买采购文件的供应商。如果澄清时间距提交响应文件截止时间不足5天，相应延长提交响应文件截止时间。该澄清内容为采购文件的组成部分。

## 2. 采购文件

- 2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）采购公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术要求；

（6）采购响应文件格式；

（7）供应商须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

- 2.2 采购文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购文件的澄清将在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间5天前以书面形式发给所有购买采购文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果修改采购文件的时间距提交响应文件截止时间不足5天，相应延长提交响应文件截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应以书面形式确认已收到该澄清。

- 2.3 采购文件的修改

2.3.1 在提交响应文件截止时间5天前，采购人可以书面形式修改采购文件，并通知所有已购买采购文件的供应商。如果修改采购文件的时间距提交响应文件截止时间不足5天，相应延长提交响应文件截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应以书面形式确认已收到该修改。

## 3. 响应文件

- 3.1 响应文件的组成

3.1.1响应文件应包括下列内容：

（1）响应函及报价一览表

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（3）响应产品技术性能及配置偏离表承诺书

（4）响应产品技术性能及配置偏离表

（5）商务偏离表

（6）资格审查资料

（7）其他材料

- 3.2 采购报价

3.2.1 供应商的报价应根据采购范围和市场行情，结合本项目实际情况和自身实力，自主合理报价。

3.2.2 供应商的报价，应是完成采购范围及设备采购清单及技术要求全部内容的价格，任何有选择的报价将不予接受。

3.2.3 供应商在报价时应考虑物价上涨，政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动并计入报价。

3.2.4供应商报价不得超过相应标段预算价格，否则视为投标无效。

- 3.3 采购有效期

在供应商须知前附表规定的采购有效期内，供应商不得要求撤销其采购响应文件。

- 3.4 资格审查资料

“供应商基本情况表”应附第二章供应商须知前附表1.4.1项内要求内容。

- 3.5 采购响应文件的编制

3.5.1 采购响应文件应按第六章“采购响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为采购响应文件的组成部分。其中，报价一览表在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.5.2 采购响应文件应当对采购文件有关采购有效期、技术标准、响应时间和要求、采购范围等实质性内容做出响应。

3.5.3 采购响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字和盖单位章。委托代理人签字的，采购响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。采购响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.5.4 采购响应文件正本、 副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.5.5 采购响应文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见供应商须知前附表规定。

## 4. 采购响应文件的提交

- 4.1 采购响应文件的密封和标记

4.1.1 采购响应文件的正本、副本、电子档应分开包装，并在封套的封口处加盖供应商单位章。

4.1.2 采购响应文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见供应商须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的采购响应文件，采购人不予受理。

- 4.2 采购响应文件的提交

4.2.1 供应商应在本章规定的提交响应文件截止时间前提交采购响应文件。

4.2.2 供应商提交采购响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知另有规定外，供应商所提交的采购响应文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的采购响应文件，采购人不予受理。

- 4.3 采购响应文件的补充、修改与撤回

4.3.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商补充、修改的内容作为响应文件的组成部分，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

4.3.3 修改的内容为采购响应文件的组成部分。修改的采购响应文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和提交，并标明“补充或修改”字样。

## 5. 采购时间及地点

- 5.1 采购时间和地点

采购人在规定的提交响应文件截止时间和供应商须知前附表规定的地点采购，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

## 6. 采购评审

- 6.1 评审小组

6.1.1采购由采购人依法组建的评审小组负责。评审小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响公正评审的。

- 6.2 采购原则

评审小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则进行评审。

- 6.3 评审程序

6.3.1 评审小组对采购文件进行熟悉确认。

6.3.2 评审小组讨论、通过采购工作流程和采购要点。

6.3.3 采购开始后，评审小组依据采购文件规定，对响应文件进行初步评审（形式评审、资格评审、响应性评审），以确定采购供应商是否具备参与采购的资格，初步评审标准详见竞争性采购文件第三章内容。

6.3.4 评审小组对通过初步评审的响应文件进行评估，确定与各供应商采购的具体内容。

6.3.5 围绕采购要点，评审小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行采购，按各供应商递交响应文件的顺序进行采购。

6.3.6 采购过程中，评审小组可以根据采购情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及采购合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容需经采购人代表确认。并以书面形式通知所有参加采购的供应商，该变动是采购文件的有效组成部分。供应商应当按照采购文件的变动情况和评审小组的要求重新提交响应文件并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的应当附法定代表人授权书。供应商应根据评审小组的要求，以书面形式在规定时间内做出响应，未实质性响应的响应文件按无效响应处理。

6.3.7 评审小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。评审得分且报价相同的，由采购人自行确定。

## 7. 合同授予

- 7.1 成交供应商确定方式

采购人依据评审小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商，评审小组推荐成交候选供应商的人数见供应商须知前附表。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

- 7.2 成交通知

在采购有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

- 7.3 履约担保

- /

- 7.4 签订合同

7.4.1 采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起30天内，根据采购文件和成交供应商的采购响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格。

## 8. 重新采购

- 8.1 重新采购

有下列情形之一的，采购人将重新采购：

经评审小组评审后否决所有响应文件的。

## 9. 纪律和监督

- 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取项目成交，不得以他人名义参与竞争或者以其他方式弄虚作假骗取项目成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

- 9.3 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。在评审活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章没有规定的评审因素和标准进行评审。

- 9.4 对与采购活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对采购响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在采购活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

- 9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关监督部门投诉。

质疑人如对结果或对响应产品是否响应竞争性采购文件要求产生质疑，应明确阐述自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据（如响应产品检验报告、技术白皮书、注册登记表等）；质疑当事人须对质疑内容的真实性、合法性承担相关责任；未按上述要求提供或提供内容不完整的质疑函将不予受理。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 第三章  评审办法

评审办法前附表

| 2.1初步评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 响应函签字盖章 | 由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖供应商公章 |
|  |  | 采购响应文件格式 | 符合第六章“采购响应文件格式”的要求 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具有有效的营业执照 |
|  |  | 资质条件 | 符合第二章“供应商须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 交货期 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质保期 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 采购有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3项规定 |
|  |  | 技术标准 | 符合第五章“技术要求”的相关规定 |
| 2.2评审标准 |  |  |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100 分) | 商务部分：20分 技术部分：40分 报价部分：30分 其他部分：10分 |
| 2.2.2 |  | 采购基准价 计算方法 | 采购基准价=满足采购文件要求且报价最低的供应商的价格 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） | 商务评分标准 （20分） | 业绩 （10分） | 供应商2023年以来完成的同类设备销售业绩，每提供一份业绩得2分，最多得10分，以合同签订时间为准。 |
|  |  | 服务承诺 （10分） | 在要求质保期的基础上，承诺每多一年加2分。 |
| 2.2.4 （2） | 技术评分标准 （40分） | 响应设备技术性能指标的响应程度 （40分） | （1）评审小组根据采购文件“第五章 技术要求”中技术条款及响应文件中《技术偏离表》响应的条款进行打分评审，所有条款均符合得满分40分。 （2）“第五章 技术要求”带“★”号的技术参数为关键性技术要求，低于采购文件要求的（负偏离），每有一项负偏离即在满分20分的基础上扣除2分，扣完为止。 （3）“第五章 技术要求”中不带“★”号的条款为一般性指标，评审小组根据相应内容的偏差情况在基本分的基础上进行减分，低于采购文件要求的（负偏离），每有一项负偏离即在满分20分的基础上扣除1分，扣完为止。 注：供应商需提供响应采购文件“第五章 技术要求”中技术条款的设备注册检验报告，且对提供设备注册检验报告的真实性负责，并承担相应的法律责任。 供应商也可提供采购文件规定的其他技术支持文件（技术白皮书或产品彩页等），并根据招标指标在相应的技术支持文件上做出醒目标注。 |
| 2.2.4 （3） | 报价评分标准 （30分） | 报价得分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商的价格为采购基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 采购报价得分=（采购基准价/采购报价）×30×100% |
| 2.2.4 （4） | 综合评价（10分） | 对投标设备整体评价（10分） | - 评审小组根据响应设备的实用性、市场信誉度在0～5分之间打分。 - 评审小组根据响应设备的技术水平领先性在0～5分之间打分。 |
| 注：评审计分过程评分分值计算及最后得分保留小数点后二位，小数点后第三位“四舍五入”。 |  |  |  |

1. 评审方法

1.1 经采购确定最终采购需求和提交报价的供应商后，由评审小组采用综合评分法对提交报价的供应商的响应文件和报价进行综合评分。

1.2 评审小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。评审得分且报价相同的，由采购人自行确定。

## 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

- 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评审办法前附表。

2.2.2 评分标准：见评审办法前附表。

## 3. 评审程序

- 3.1 初步评审

3.1.1 评审小组依据本章第2.1 款规定的标准对采购响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，按无效文件处理。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其响应作废标处理：

（1）第二章“供应商须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的。

（2）供应商的报价高于最高投标限价的。

（3）串通响应或弄虚作假或有其他违法行为的。

（4）不按评审小组要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，按无效文件处理：

采购响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

- 3.2 详细评审

3.2.1 评审小组按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”。

3.2.3 所有评委计分结果的算术平均值，作为供应商的最终得分。

- 3.3 采购响应文件的澄清和补正

3.3.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3.2 评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

3.3.3 评审小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

- 3.4 评审结果

评审小组完成评审后，向采购人提交书面评审报告。

# 合同条款及格式

### 河南省儿童医院郑州儿童医院购销合同

# 购销协议

甲方： 河南省儿童医院郑州儿童医院 合同编号：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定，经甲、乙双方协商，就甲方采购乙方医疗设备事宜，双方自愿签订如下协议：

第一条  协议标的之名称、型号、规格、数量、价格

1、设备的名称、规格、单价、数量及产地等详见明细表，明细表是本协议的一部分。乙方应随货免费提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、合格证、配置清单、服务指南等。产品名称、品牌、规格型号、数量 、价款等见下表

| 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 单价（元） | 数量 (台/套） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额：￥ 元 大写：人民币 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：与交货有关的费用（包括但不限于增值税、运输费、包装费、保险费）以及安装、调试等伴随服务的费用已包含在协议价中。 |  |  |  |  |  |  |

第二条  质量、技术标准

1、乙方应按协议规定的产品性能、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2、乙方提供的器材必须符合相关的国家医疗器械管理规定及国家质量标准，并提供生产许可证、产品注册证、经营许可证。

3、甲方验收合格后，双方需在甲方《设备验收单》上签字确认。

第三条  交货

1、交付时间：

交付地点：

2、双方约定，乙方送货并承担运费、安装费、保险费、税费等费用，货物交付甲方后转移所有权。如乙方提前交货，需经甲方同意，否则，产品在交货日前的毁损、灭失风险及有关的仓储保管费用由乙方自行承担。如乙方不能按时供货，甲方有权终止协议；如甲方要求乙方继续供货，乙方从协议约定交货之日起按每日总货款的2‰累加赔付，直至货到之日为止。

第四条 验收标准及方式

1、乙方在将货物运送至指定地点后，由甲、乙双方共同对设备进行开箱清点、安装调试、人员培训等验收，如果发现设备型号和配置、培训与投标文件不符或有质量、技术等问题，乙方应在七日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用，且甲方有权拒付不符合本协议约定的产品的货款。

2、设备到货后，乙方应在接到甲方通知后，在甲方规定时间内完成设备的安装调试。拆箱后外包装箱有供货商自行清理，若发现未清理或清理不干净，将按照医院相关规定从货款中扣除壹仟元整，以此类推。

第五条  货款及支付方式

1、付款方式：银行转账

乙方出具国家税务机关的正式发票，甲方以人民币转账汇款方式向乙方下列账户支付协议价款。

公司名称： 开 户 行： 账 户：

2、协议价款：

协议总价为人民币：¥（小写）×××，人民币（大写）×××。结算实际数量以甲方验收签证为准，总结算数量不高于协议约定总数量，单价按本协议确定的价格执行。

3、付款条件：

设备到货安装验收合格、手续齐全、乙方开具发票后甲方向乙方支付协议货款的90%，¥（小写）×××，人民币（大写）×××。

4、质量保证金

协议价款10%，¥（小写）×××，人民币（大写）×××。作为质量保证金，在质保期满12个月无任何质量问题后无息付清。如因设备质量问题导致甲方产生损失的，甲方可从质量保证金中先行扣除赔偿费用。

第六条  售后服务及质量保证

1、甲方收到货物后应及时验收，乙方对货物实行三包（包修、包换、包退）。

- 2、设备运至甲方指定地点，乙方应免费提供设备安装所需的专用工具和辅助材料、易耗件，免费指派技师对甲方操作人员安装、使用设备进行培训，直至甲方操作人员能熟练操作为止，乙方承担培训技师的全部费用。

3、设备整机免费保修为    年，自设备安装调试合格之日起算。乙方自收到甲方电话、传真等维修要求后应当在2小时内电话响应，24小时内到达现场解决问题，包括节假日；逾期甲方可自行组织维修，费用由乙方承担。如一周内无法修复乙方负责提供同型号备用机直至该设备正常使用，导致甲方产生损失或人身伤害的一切责任与费用均由乙方承担。

- 4、保修期内如果出现三次以上（含三次）因质量问题引起的故障（人为因素除外），乙方应在三个月内负责免费更换新产品，更换的新产品仍然有质量问题的，甲方有权终止协议，乙方应无条件退货及返还货款，按照本协议第九条履行。

保修期内，乙方履行保修义务应免收材料和人工等一切费用，保修期满后，乙方履行保修义务且配件只收取成本费用，并免费提供系统操作、技术咨询及软件升级服务。

- 乙方负责对所供设备进行现场回访、免费巡检保养；保证开机率≥98%，如果开机率低于98%，每低于1%延长一个月质保期；如果开机率低于90%，每低于1%延长两个月质保期；开机率低于85%的按照本协议第九条履行。

- 知识产权

- 乙方应当保证甲方不侵犯第三方的合法权益，否则乙方应当处理索赔或涉诉等各项事宜，造成甲方损失的，乙方应当承担相应的赔偿责任。

第八条  保密条款

1、在本协议订立前、履行中、终止后，未经协议其他方书面同意，任何一方对本协议和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任，不得向任何人披露上述资料和信息，但正常履行本协议项下义务的除外。

2、任何一方违反上述约定的，责任方应按本协议产品总价款的5％向协议其他方支付违约金，违约金不足以赔偿协议其他方损失的，应按协议其他方的实际损失赔偿。

3、保密条款具有独立性，不受本协议的终止或解除的影响。

第九条  违约责任

乙方保证提供的设备完全符合或优于招标技术参数和配置要求，如有不符愿意承担1+1赔偿，造成的损失均由乙方承担，索赔时间从甲方发现之日起计算。

第十条  不可抗力

甲、乙任何一方由于不可抗力原因不能履行协议时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失。（不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事件。）

第十一条  解决争议办法

在协议签订、履行过程中发生争议的，双方应当本着友好、协作的精神进行协商；协商不成，提起诉讼的，双方同意由甲方所在地人民法院管辖。

第十二条  廉洁协议

1、甲方购进医疗器械不得以任何方式向乙方索取回扣，不得要求乙方代支任何费用开支。

2、甲方工作人员不得以暗示或任何形式索要回扣、提成、有价证券、现金、信用卡、购物卡等。如甲方工作人员以暗示或任何形式索要回扣、提成、有价证券、现金、信用卡、购物卡等，乙方应予拒绝，并有责任如实向甲方纪检监察部门反映情况。

3、乙方不得暗中给予甲方回扣，不得以提成和赠送有价证券、现金、信用卡、购物卡、宴请、娱乐及提供国内或境外学术活动等手段影响甲方医务人员使用药品、耗材、器械的选择权。

4、乙方洽谈业务，必须在工作时间到甲方指定科室或办公室联系商谈，不得借故到甲方主管领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈或向介绍人提供任何好处费。

5、乙方销售人员不得进入甲方科室和诊疗场所对医务有关人员推销产品。

6、乙方如违反以上条款，经核实后，甲方给予警告后而又拒不整改的，甲方有权终止购销协议，并在单位内通报。情节严重的，取消配送资格2年，涉嫌违法的，由执法部门予以处理。

7、甲方工作人员如违反以上条款的，甲方将按国家有关法律、法规规定和有关廉政制度规定给予处理，涉嫌违法的，由执法部门予以处理。

第十三条  其它

1、本协议自双方签字、盖章之日起生效。

2、本协议未尽事宜，需经双方协商，签订补充协议。补充协议与本协议具有同等的法律效力。

3、协议附件是本协议的组成部分，与本协议有同等法律效力。

4、本协议一式 陆 份，甲方执 肆 份乙方执 贰 份，每份均具同等法律效力。

5、协议各方通讯地址改变的，应及时书面通知协议对方。

甲方(盖章)：                       乙方(盖章)：

代表签字：                         代表签字：

签订日期：

# 第五章  技术要求

内镜清洗消毒系统参数

一、内镜清洗工作站（数量1套，包括：胃镜消洗+肠镜消洗）

1、材质要求：采用进口高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA）整体热合吸塑成型，板材厚度≥5MM。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。高分子复合材料须根据医药行业标准YY0992-2016的5.2.3要求进行耐腐蚀性测试：在1%NaOH溶液中浸泡72小时无可视变化，在5% H2SO4溶液中浸泡72小时无可视变化。（提供国家药品监督管理局提供的检验报告）

2、清洗槽形状要求：清洗槽采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，防止台面积水，且不倒流到柜门或室内楼地面，污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒，清洗槽内侧底部设计有“米”字型凸起，有效地减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果。（提供防泛水设计专利技术复印件佐证材料）

3、干燥台形状要求：干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有圆形凸起，干燥台规格尺寸要求：≤长1500mm×宽750mm。

4、功能背板形状材质要求：背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，整体一次成型，无任何接缝，抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱。

5、浸泡槽盖材质要求：采用透明亚克力板材一次成型，并配有手柄，板材厚度≥4mm，防止变形、破裂。

6、清洗槽规格尺寸要求单方槽：≤长670mm×宽750mm，内径长≤550mm×宽450mm×深200mm；双方槽：≤长1330mm×宽750mm，内径长≤550mm×宽450mm×深200mm。

7、柜体形状要求：采用分段式柜体，在便于搬迁的同时可以充分保证操作人员操作过程中的舒适度，减少对操作人员腰腹的疲劳和损伤，柜体底部离地高度≥150mm。支架材质要求：选用全优质不锈钢材质，厚度≥1.2mm，高≥800mm，符合人性化设计。柜门材质要求：采用彩色钢化玻璃，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等特点，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，更美观，非整体柜门设计；柜门铰链采用进口阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。

8、管道自身消毒功能：可对终末漂洗用水管道定期消毒，消毒对象包括0.2μm过滤滤芯、终末漂洗水枪及水枪管道、水龙头及灌流系统管道，保障内镜清洗用水水质符合WS507-2016中菌落数≤10cuf/100mL的要求，保障内镜洗消效果。管道自身消毒结束后可自动冲洗内部管道，防止消毒液残留。（提供专利技术复印件佐证材料）

9、★管道自身消毒功能：可对终末漂洗用水管道定期消毒，消毒对象包括0.2μm过滤滤芯、终末漂洗水枪及水枪管道、水龙头及灌流系统管道，保障内镜清洗用水水质符合WS507-2016中菌落数≤10cuf/100mL的要求，保障内镜洗消效果。管道自身消毒结束后可自动冲洗内部管道，防止消毒液残留。（提供专利技术复印件佐证材料）

10、全自动灌注主机要求：采用隐藏式后置设计，不占用操作空间，一键式操作，方便快捷。

11、全自动循环灌注主机要求：采用隐藏式后置设计，不占用操作空间，一键式操作，方便快捷；注液注气系统采用分离式设计，脉冲注液功能，并且在注液完成后自动实现注气的切换，简化了操作流程，系统采用循环注液，避免了交叉感染的危险；电压12V，压力0.2～0.3MPa，注气压力小于0.16MPa。                                                                     （提供相关医疗器械检验报告佐证材料）

12、控制器要求：采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，隐藏式设计，采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示蓝色彩光，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能。控制器可控制灌流时间，调节灌流清洗时间时可通过控制屏按键增加、减少。（提供操作视频佐证材料）

13、供水管路要求：所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快、成本造价高；采用同质热熔连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝跑、冒、滴、漏。管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨胀，外形美观，工艺精致，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。

14、排水管路要求：所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求，绝不使用任何PVC-U排水软管，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快、成本造价高；采用同质化学连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝跑、冒、滴、漏，管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨，。外形美观，工艺精致，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。

15、★终末漂洗水质要求：终末漂洗用水水质符合WS507-2016 《软式内镜清洗消毒技术规范》及医药行业标准YY0992-2016《内镜清洗工作站》要求，终末漂洗槽水龙头、水枪、灌流器出水水质细菌总数≤10CFU/100mL的要求细菌内毒素不大于0.25EU/mL的要求。（提供提供国家药品监督管理局提供的检验报告 ）

16、医用无油空气压缩机:要求采用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，供气压力：≤0.9MPa 供气量：≥120L/min 储气量：36L  噪音≦40dB。 17、中心气体处理器要求：无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）,可调范围0.15～0.6MPa,专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。无耗材、免维护、免清洗。

18、高压清洗喷枪功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。

19、高压气枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底干燥；耐受压力0-0.7MPa。

20、自动/手动双控水源控制要求：自动/手动双控水源的开关，不仅可以实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象，同时又可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用；电压220V，流量2~3T/h，功率20W，工作压力：0~0.8MPa

21、不锈钢水龙头：国内知名厂家的全优质SUS304不锈钢材质水龙头，全304#优质高压编织供水软管及管件。（提供产品的材质检验报告和国家级产品检验报告）并提供国家药品监督管理局提供的检验报告。

22、ABS塑料落水器：独立开模制作的全优质ABS复合材料落水器，密封圈采用进口橡胶，使用寿命更长。

23、设备用电：220V，50Hz。

24、设备功率：≥2.5kVA。

25、其他配置：配置双层转运车2辆，病人转运床2张。

26、资质类文件：提供医疗器械注册证；生产厂家具备ISO9001、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书等。

27、为保证售后服务质量，制造商通过GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》认证，具备五星级认证的售后服务（提供服务认证证书）在河南设专业服务机构及专业工程师（提供社保及相关证明）

- 二、内镜储存柜（数量1台）

- 1、内胆采用进口高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成），整体吸塑成型，表面光滑，不残留细菌，无死角易清洁。

- 2、外罩采用整体焊接，无拼接缝隙，整体强度高且美观大方。

- 3、存储量：双门双舱体，单舱体可独立储存内镜数量≥6条，共储存≥12条内镜。（提供实物图佐证）

- 4、储镜柜门：采用碳钢喷塑板和透明亚克力PMMA特种复合性材料，内镜储存状况完全可视，亚克力可视门不怕磕碰，美观大方。

- 5、悬挂架：采用透明亚克力PMMA特种复合性材料，分上中下三层固定，背面采用碳钢加强板稳固，保证支架的强度。

- 6、固定方式：固定采用上中下三层定位，保证内镜悬挂过程中的稳定，安全可靠，最大程度保护内镜。

- 7、控制器：采用一体化控制器，工业级单片机芯片，数码显示，稳定可靠。

- 8、功能要求：可实现0-99min不间断通风、杀菌，时间到，自动停止；用户可根据需求分别设置通风、杀菌时间，并能保存设置参数；可实现对风机、紫外线杀菌灯、照明灯的分别控制；双门有一键切换功能，可分别实现对两侧柜体的程序设置，方便实用。

- 9、循环方式：两个风机采用一进风一出风方式运行，保证内胆中空气循环流动，对内镜进行干燥。

- 10、紫外线消毒系统：采用内胆外安装，有效杀灭柜体内空气中的细菌；采用进口飞利浦产品，性能优越，保证杀菌能力。

- 11、外形尺寸：≤1550*2050*600mm.

12、为保证售后服务质量，制造商通过GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》认证，具备五星级认证的售后服务（提供服务认证证书）在河南设专业服务机构及专业工程师（提供社保及相关证明）

- 三、内镜纯水机（数量1台）

- 源水水质：市政自来水管网水源。

- 产品水用途：内镜中心清洗内镜用纯水。

- 工作范围：水处理间进水口至纯水箱/泵出水口之间的管道、阀门、仪表、设备等。

- 产水量：   500  L/h

- 产水水质标准：符合WS310-2016清洗用纯化水电导率≤15us/cm(25℃)，以及符合WS507-2016清洗用水的标准菌落总数≤10CFU/100mL的规定。

- 系统采用“集成控制器+触摸屏”全自动控制，系统相关设备受液位联锁控制自动运行。整个系统全过程微电脑控制，并通过触摸液晶显示屏实时在线显示设备运行状态（水质、流量、压力等），整个控制系统具备自动功能（自动制水、自动冲洗、自动紫外线消毒、自动臭氧消毒、原水缺水/水箱满水自动停机等）。

- 主要工艺流程：采用“预处理+单级反渗透+纯水恒压供水+消毒系统”工艺。

- 运行方式：系统相关设备受“运行时间、水箱液位、压力”联锁控制自动运行。

- 整套系统具有应急控制措施：可自动和手动相互切换、几种模式协调运行，保证设备正常制水。

- 系统封闭式全自动运行，采用预处理+RO膜处理技术、紫外线+臭氧杀菌消毒工艺，反渗主机及供水系统具有定时自动脉冲冲洗功能，防止系统长时间停运造成细菌滋生确保产水水质。

- 系统具备一键式全自动化学消毒技术，对制水系统和供水系统+循环管路进行自动消毒，消毒液采用自吸式方式加入。

- 主机系统管件采用纯水专用UPVC管道，为了采用节省使用空间和美观，主机设备采用一体化结构集成在一体化机柜中，集成反渗透、供水系统及消毒系统。

- 预处理系统：配备机械过滤器，树脂过滤器，精密过滤器，及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗、再生、补水等功能。

- 控制阀选用知名品牌全自动多功能控制阀，采用微电脑控制。

- 反渗透系统：具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能。

- 反渗透系统采用知名品牌反渗透膜元件，稳定脱除率99.5%（材质：芳香族聚酰胺复合膜 形式：卷式）。

- 反渗透膜等主要原材料重要零部件选用性能稳定的优质产品并附有效证明。

- 纯水水箱：用于储备反渗透产水，水箱装有液位控制器，通过液位控制器实现反渗透装置和纯水外输送泵的起停。储水箱是采用3mm厚壁304材质不锈钢做成的密闭式卫生级储水箱，内表面镜面抛光0.6PR；水箱顶部装有0.22μm呼吸器，可以滤除气体中0.22μm 以上的微粒和细菌，避免纯水与空气直接接触造成菌落总数超标；水箱顶部装有360度清洗喷淋球，喷淋球可随时使用纯水回水清洗储罐并保证罐体湿润，水箱内部安装浸没式紫外线消毒器，避免细菌及微生物的滋生。

- 纯水供水采用恒定压力输出方式，不得低于内镜洗消机的最低工作流量及压力要求；供水系统设有过流式紫外线消毒器；末端设有细菌过滤器，内置0.22μm折叠滤芯；能设定周一至周日每天的定时脉冲循环和臭氧消毒时间。

- 具备开机自检、缺水保护报警、漏水保护、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。机械过滤自动冲洗，树脂过滤自动冲洗+再生，RO膜自动冲洗，供水系统脉冲循环，臭氧消毒自动开启，水质在线监测系统，可即时测量产水水质。

- 产水设有流量计，以监视并调节运行出水量及系统水利用率，通过合理工艺设计，水利用率高。

- 电导仪连续监测实时在线显示产水的水质。

- 提供设备详细配置，并列出品名、规格、数量、生产厂家等内容。

- 提供公司简介、涉水批件、元件合格资料等。

- 生产厂家资质要求：生产厂家具有医疗器械生产经营许可证、ISO9001认证、ISO13485等证书等。

26、为保证售后服务质量，制造商通过GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》认证，具备五星级认证的售后服务（提供服务认证证书）在河南设专业服务机构及专业工程师（提供社保及相关证明）

- 四、等离子空气消毒机（数量3台）

1、适用于普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区的空气消毒；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心的空气消毒；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等场所的空气消毒。

2、采用等离子体消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；内含复合式过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒；

3、壳体采用优质冷轧钢板，结构强度高，完全阻燃；表面静电喷涂，防尘效果好、使用寿命长、安全系数高；

4、采用壁挂式安装方式，不占用地面空间；人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害

5、额定循环风量≥1000m³/h，可适用100m³体积及以下的场所

6、远程红外线遥控，可实时显示北京时间，故障报警，可查询显示累计时间等

7、高、中、低三挡可调风速供用户选择；手控、遥控多种控制方式供用户选择；手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作；控制器上设有一键锁定功能，防止误操作；

*8、设备持续消毒60min后，室内的空气平均菌落总数＜0.4CFU/皿（15min），符合GB15982-2012《医院消毒卫生标准》中II类环境要求。（提供盖有CMA章的第三方检测机构检测报告）

9、等离子体发生器电场强度≥8500V，等离子体发生器集尘区电场强度≥4100V（提供第三方产品质量检验研究院出具的检测报告）

10、等离子体发生器产生的等离子体密度可达5.6×1018-1.25×1019m-3（提供国家级第三方专业检测机构出具的检测报告）

11、等离子体发生器使用寿命≥50000h，高压电源使用寿命≥50000h，等离子体发生器防水等级符合：GB/T4208-2017 IPX2（提供第三方检测机构检测报告）

12、等离子体发生器高温检测符合：GB/T2423.2-2008 严酷等级：≧30℃、检测时间≧2h；（提供第三方检测机构检测报告）

13、配备负离子发生器，所产生负离子密度≥4.82×107个/cm3；设备持续工作2h，甲醛的净化效率≥96.1%、氨的净化效率≥95.2%、苯的净化效率≥96.1%、TVOC净化效率≥98.0%；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

*14、设备持续工作1h，对体积为100 m3室内空气中的自然菌消亡率均≥90%；20m3试验舱内消毒15min后，对白色葡萄球菌杀灭率≧99.9%设备持续工作1h，臭氧残留量＜0.012mg/m³（提供盖有CMA章的第三方检测机构检测报告）

15、设备持续工作30min，PM2.5去除率≥99.92%；设备持续工作1h，PM2.5去除率>99.99%，持续工作1h，对100m3房间悬浮粒子浓度达到GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》中空气洁净度 8 级（相当于原 100000 级）的要求（提供第三方检测机构检测报告）

*16、20m3试验舱内开机消毒60min后，对肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌、龟分枝杆菌的杀灭率均＞99.9%（提供盖有CNAS章和CMA章的第三方权威机构出具的检测报告）

17、对冠状病毒HCoV-229E、甲型流感病毒H3N2、新型冠状病毒SARS-CoV-2的杀灭率＞99.99%（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

18、为保证售后服务质量，制造商通过GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》认证，具备五星级认证的售后服务（提供服务认证证书）在河南设专业服务机构及专业工程师（提供社保及相关证明）

# 第六章  响应文件格式

正本/副本

（项目名称）

响 应 文 件

项目编号：

供应商：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年         月         日

目  录

一、响应函及报价一览表

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、响应产品技术性能及配置偏离表承诺书

四、响应产品技术性能及配置偏离表

五、商务偏离表

六、资格审查资料

七、其他材料

一、响应函及报价一览表

- （一）响应函

致： （采购人名称）

在考察现场并充分研究    （项目名称）   采购文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：              元RMB￥：               元的总报价提供竞争性采购文件要求的全部货物及技术服务和质保期服务，并按合同约定履行义务，同时我方承诺如下：

1.我方已详细研究采购文件及采购文件的澄清和修改（如果有时），我们完全理解并接受本采购文件的全部内容和要求，我方同意放弃对采购文件提出不明或误解的权力。

2.我方愿意遵守采购文件的各项规定，自愿参加采购,并将严格按照采购文件的规定履行全部责任和义务。

3.我方理解贵方不一定要接受最低的采购或贵方可能收到的任何采购，并可不作任何解释。

4.我方采购总报价已包含应向第三方的专利或知识产权所有权人支付的所有相关费用，并保证买方人在中国使用我方提供的货物及服务时，如有第三方提出侵犯其专利或知识产权主张的，所有责任由我方承担。

5.如我方成为成交供应商：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本响应函递交的报价一览表属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺将保证履行采购文件以及采购文件修改文件（如果有的话）中的全部责任和义务。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7.我方对在本响应函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

- （二）报价一览表

| 项目名称 | 河南省儿童医院郑州儿童医院医疗设备采购项目 |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 总报价（人民币） | 大写： （元） 小写： （元） |
| 响应范围 | 设备名称的采购、安装、调试、验收、培训、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等。 |
| 生产企业及产地 |  |
| 品牌（请配中文） |  |
| 规格型号（请配中文） |  |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 交货地点 |  |
| 采购有效期 | 90日历天（提交采购响应文件截止之日起） |
| 医疗器械注册证名称及其他声明（如有时填写） |  |

备注：

1、报价为响应产品设备价、包装运输、保险、备品备件价、专用工具价、设备安装、设备调试、设备调试检验费、人员培训费、技术服务费、设备验收合格及相关伴随服务等费用之和；并包含采购响应文件中响应竞争性采购文件《响应产品技术性能及配置偏离表》中响应规格性能的响应条款（采购技术参数中明确注明是选配件的参数及配置除外）。

- 2、配套设备报价（若有时）详见技术要求。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日   期：

- （三）响应产品配置清单报价表

| 名称 | 品牌 | 型号或规格 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：“响应产品配置清单报价表”中详细写明所响应产品的硬件及软件配置、数量等，如有其它补充可在表格中填写。

## 二、法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

- 供应商名称（盖章）：

日    期：

## 二、授权委托书

本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改             （项目名称）     采购响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及委托代理人身份证明

供应商：                        （盖章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

## 三、响应产品技术性能及配置偏离表承诺书

致: （采购人名称）

- 作为生产(所投设备名称)               (国内或国外生产企业名称)             的代理商或中国国内一级代理商(代理商名称) (企业名称): 　　  　　　　  　　，我单位同意上述产品参与“     （项目名称）     ”的响应工作。根据“      （项目名称）     ”竞争性采购文件的规定，我单位保证:在本项目的采购响应文件《响应产品技术性能及配置偏离表》中响应规格性能中所填写的响应情况（偏离情况）均为合法、真实、有效的，并愿依法承担违约责任。

- 本保证书有效期限为：响应有效期内。

生产企业名称（或国内一级代理商）(盖章):

一级代理商经办人（签字或盖章）:

日    期:

## 备注：若采购范围和响应产品包含多家生产企业（或国内一级代理商），则应分别提供《响应产品技术性能及配置偏离表承诺书》。

四、响应产品技术性能及配置偏离表

| 序号 | 产品名称 | 采购规格性能 | 响应规格性能 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、表中“采购规格性能”一栏需严格按竞争性采购文件技术要求中技术参数的顺序及内容逐项填写，不得私自修改技术参数。

2、表中“响应规格性能”一栏供应商须根据“采购规格性能”要求的技术参数填写所投产品此条款的实际规格性能，需逐项如实填写。

3、表中“偏离说明”一栏中供应商对所投产品的“采购规格性能”与“响应规格性能”进行对比后填写偏离说明。（如：无偏离请填写“符合”的字样；正偏离请填写“正偏离”字样并对正偏离进行具体说明；负偏离请填写“负偏离”字样并对负偏离进行具体说明。

4、表中“备注”一栏中供应商根据“偏离说明”中填写“符合、正偏离及负偏离”而明确填写此条款响应的出处。如：供应商对某一条技术参数在“偏离说明”中填写的是“符合”时，须在“备注”一栏中填写“注册检验报告（技术白皮书或彩页）第*页第*条（或第*行）。”

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日   期：

附件1：检验报告或相关资料（完整版）

- 需提供响应采购文件技术参数条款的检验报告或相关资料（完整版），并对响应技术参数部分做出明显标注。

## 附件2：技术白皮书、彩页

- 需提供响应采购文件技术参数条款的技术白皮书或彩页等相关文件，并对响应技术参数部分做出明显标注。

## 五、商务偏离表

| 序号 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期≥3年（提供厂家保修承诺），每年由维修工程师提供至少2次的免费上门维护保养工作 |  |  |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 |  |  |
| 3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级 |  |  |
| 4 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内提供备用设备，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 |  |  |
| 5 | 提供设备附件及各类配件详细报价清单 |  |  |
| 6 | 提供维修工具1套 |  |  |
| 7 |  |  |  |
| … | …… |  |  |

- 供应商名称（盖章）：

- 法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日   期：

- （二）供应商近年来承担类似项目业绩情况表

| 客户名称 |  |
| --- | --- |
| 设备名称 |  |
| 规格型号 |  |
| 合同签订设备单价 |  |
| 合同签订日期 |  |
| 运行状况 |  |
| 项目联系人 |  |
| 客户联系电话 |  |
| …… |  |

- 备注: 1、时间为2023年1月1日以来。

- 2、附同类产品供货合同

- 3、若无近年来同类产品销售业绩,则在此表格空白处填写“无”字样。

## 六、资格审查资料

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 供应商须知要求供应商需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 供应商关联企业情况 （包括但不限于与供应商法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商） |  |  |  |  |
| 响应货物制造商名称 |  |  |  |  |
| 供应商须知要求投标货物制造商需具 有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：“供应商基本情况表”应附第二章供应商须知前附表1.4.1项内要求内容。

## 七、其他材料

1、售后服务；

（1）免费保修期限及售后服务承诺书

| 承诺免费保修期 | 年 |
| --- | --- |
| 承诺免费保修期内售后服务内容 |  |

（2）保修期满后售后服务承诺

| 保修期满后售后服务 承诺内容 |  |
| --- | --- |

（3）优惠承诺

| 序号 | 另承诺的优惠条件及内容（如额外提供产品数量、价值等）。 | 价值 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| ....... |  |  |

2、其他供应商认为需要提交的有关资料